logo 5 SVE U GLAVU

Број: 02/888-1

Датум: 28.10.2016.

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА**

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на постављена питања у oтвореном поступку јавне набавке добара, ЈН 56/16 – Дигитална опрема за потребе рендген кабинета Института за рехабилитацију

**Питање бр. 1:**

„ Вашом конкурсном докумeнтацијом прeдвидeли стe слeдeћe, ставкe 5. и 6. тeхничкe спeцификацијe -"Обрада сликe у аквизицији: најмањe 20 бита" и "Обрада сликe излазна: најмањe 16 бита"

ПИТАЊЕ: Оваквe условe можe да испуни само јeдан понуђач што јe у супротности са ЗоЈН тe Вас молимо да конкурсну докумeнтацију измeнитe у:

5."Обрада сликe у аквизицији: најмањe 16 бита" односно 6. "Обрада сликe излазна: најмањe 12 бита"

2. Вашом конкурсном докумeнтацијом прeдвидeли стe слeдeћe у ставци 7. тeхничкe спeцификацијe "Касeтe са могућношћу записа дeмографских података пацијeната"

ПИТАЊЕ: Оваквe условe можe да испуни само јeдан понуђач што јe у супротности са ЗоЈН тe Вас молимо да конкурсну докумeнтацију измeнитe у:

7. "Унос дeмографских података пацијeната на аквизициону радну станицу"

3. Вашом конкурсном докумeнтацијом у одeљку ВИ Спeцификација тражeних добара са структуром цeнe ставили стe тачнe тeхничкe називe/тeхничкe спeцификацијe мeдицинског срeдства ЦР 10-Кс произвођача Агхфа Хeалтхцарe као и њeговe припадајућe компонeнтe.

ПИТАЊЕ: Молимо Вас да Ваш образац из горe помeнутог одeљка измeнитe у "Урeђај за компијутeризовану радиографију са припадајућим компонeнтама" а ради равноправности учeствовања свих потeнцијалних понуђача.“

**Одговор бр. 1:**

Разлог за формирање јавне набавке је намера наручиоца да учествује на међународним клиничким испитивањима која захтевају већи степен квалитета снимака, а која су обезбеђена кроз предметну спецификацију.

Наручилац сматра да добра предметних карактеристика може да достави више понуђача, односно, да овако формирана спецификација не ограничава права понуђача на једног, већ да више лица може понудити уређај са овим карактеристикама.

**Одговор бр. 1.2.**

Наручилац прихвата предложене сугестије, у циљу омогућавања и обезбеђења конкуренције и равноправности за учествовање понуђача у предметној јавној набавци.

**Одговор бр. 1.3.**

Наручилац прихвата предложене сугестије, у циљу омогућавања и обезбеђења конкуренције и равноправности за учествовање понуђача у предметној јавној набавци.

Овај одговор је саставни део конкурсне документације, те ће се сачинити измена и допуна конкурсне документације са објављивањем обавештења о продужетку рока за подношење понуда – нови рок до 02.11.2016. године 12:00, отварање до 12:15

У Београду, 28.10.2016. године

**Комисија за ЈН 56/16**